**Перечень медицинского оборудования подлежащего демонтажу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Классификатор** | **Наименование услуг** | **Перечень услуг** | **Заводской номер** | **Инвентарный номер** | **Год выпуска** | **Отделение** | **Подразделение и адрес** |
| 1 | Ангиограф | Демонтаж универсальной ангиографической системы Innova 3100 в комплекте: С-гентри; стол пациента; шкаф генератора, блок PDU; шкаф управления позиционером; охладитель детектора; охладитель трубки; станция врача; мониторная подвеска | 1. Пультовая:    1. Отключение кабелей от монитора;    2. Отключение мыши;    3. Отключение клавиатуры;    4. Отключение пульта управления;    5. Отключение системного блока АРМ врача;    6. Отключение монитора АРМ врача;    7. Отключение мыши АРМ врача;    8. Отключение клавиатуры АРМ врача;    9. Отключение сетевых подключений роутера. 2. Процедурная:    1. Снятие защитных кожухов стола пациент;    2. Отключение кабелей подключения стола пациента;    3. Снятие деки стола пациента;    4. Снятие напольного крепления стола пациента;    5. Снятие стола пациента с плиты крепления;    6. Снятие защитных крышек С-дуги;    7. Отключение кабелей подключения С-дуги;    8. Отключение шлангов системы охлаждения детектора;    9. Отключение шлангов системы охлаждения рентгеновской трубки;    10. Удаление кабелей и шлангов из-под С -дуги;    11. Снятие напольного крепления С-дуги;    12. Снятие С-дуги;    13. Отключение коммуникаций мониторной подвески;    14. Снятие мониторов;    15. Снятие колена мониторной подвески;    16. Снятие упоров потолочного крепления;    17. Снятие движущейся части мониторной подвески;    18. Снятие направляющих мониторной подвески. 3. Техническое помещение:    1. Отключение шлангов чиллера системы охлаждения детектора;    2. Отключение кабелей подключения чиллера системы охлаждения детектора;    3. Снятие чиллера системы охлаждения детектора;    4. Отключение шлангов чиллера системы охлаждения рентгеновской трубки;    5. Отключение кабелей подключения чиллера системы охлаждения рентгеновской трубки;    6. Снятие чиллера системы охлаждения рентгеновской трубки;    7. Отключение кабелей подключения шкафа с1;    8. Снятие шкафа с1;    9. Отключение кабелей подключения шкафа с2;    10. Снятие шкафа с2;    11. Отключение кабелей подключения модуля PDB;    12. Снятие модуля PDB;    13. Удаление коммутационных кабелей и шлангов из всех лотков и кабель-каналов технического помещения, процедурной, пультовой. | 550946 | 7453820 | 2008 | хирургический стационар | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222Б |