Приложение № 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование, требования к функциональным и техническим характеристикам | Диапазон значений | Предложение Поставщика | Начальная (максимальная) цена,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД – количество 1 комплекс Код ОКПД2 26.60.12.129 | Автоматическое работающее от батареи устройство, состоящее из регистратора, предназначенного для регистрации электрической активности сердца пациента, как правило, при выполнении им обычных действий в повседневной жизни на протяжении 8 - 48 часов, и анализатора, предназначенного для оценки зарегистрированных данных об электрической активности сердца. | Указать наименование и товарный знак оборудования | 2 134 666,98 |
|  | Общие требования: |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения | Наличие | Указать номер и срок действия |  |
|  | Обеспечивается взаимодействие закупаемого оборудования с имеющимся у Заказчика оборудованием «Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07"», в том числе: | Наличие |  |  |
|  | Записи мониторирования, полученные с вновь приобретаемого оборудования обрабатываются на имеющемся у Заказчика Комплексе «Кардиотехника-07». | Наличие |  |  |
|  | При этом для записей, полученных на приобретаемом оборудовании, обеспечивается совместная обработка и автоматическое сравнение с записями этого же пациента, полученными ранее с использование Комплекса «Кардиотехника-07» и хранящимися в архиве Заказчика, с выделением статистически значимых отличий между записями. | Наличие |  |  |
|  | Записи, полученные на закупаемом оборудовании, автоматически обрабатываются с полным сохранением установок предыдущей (архивной) записи этого же пациента, хранящейся в архиве Комплекса «Кардиотехника-07» Заказчика, с использованием тех же названий выявленных феноменов, с автоматическим выделением новых феноменов (артефактов и т.д), отсутствующих на предыдущей записи. | Наличие |  |  |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  | Комплектация поставки: |  |  |  |
|  | Носимый регистратор ЭКГ 3/12 отведений, РПГ и движения/положения тела, шт. | 6 |  |  |
|  | Кабельный с гальванической развязкой блок связи регистраторов с ПК через USB–порт, шт. | 1 |  |  |
|  | Аксессуары: |  |  |  |
|  | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО для аккумуляторов, шт. | 6 |  |  |
|  | Комплект аккумуляторов для регистратора ЭКГ 3/12 отведений, РПГ и движения/положения тела шт. | 6 |  |  |
|  | Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отведения 7-электродный, шт. | 6 |  |  |
|  | Кабель для подключения одноразовых электродов на 12 отведений; 10-электродный, шт. | 12 |  |  |
|  | Одноразовый ЭКГ-Электрод, шт. | 6000 |  |  |
|  | Функциональные характеристики носимого регистратора ЭКГ 3/12 отведений, РПГ и движения/положения тела | Наличие |  |  |
|  | Длительность записи, час | не менее 48 |  |  |
|  | Количество каналов измерения и регистрации ЭКГ, шт. | Не менее 8 |  |  |
|  | Параметры каналов непрерывного измерения и записи ЭКГ: |  |  |  |
|  | Количество отведений ЭКГ, шт. | не менее 3 и 12 |  |  |
|  | частота дискретизации ЭКГ (частота квантования), Гц | не менее 1000 |  |  |
|  | Диапазон регистрации (записи в память регистратора) переменной составляющей входного напряжения (динамический диапазон входного сигнала), мВ | Не уже (от 0,05 до 300) |  |  |
|  | диапазон измеряемых напряжений |  |  |  |
|  | нижняя граница диапазона, мВ | не более 0,1 |  |  |
|  | верхняя граница диапазона, мВ | не менее 10 |  |  |
|  | диапазон частот полосы пропускания (диапазон частот, в котором неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала ЭКГ не превышает 3 дБ) |  |  |  |
|  | нижняя граница диапазона частот, Гц | не более 0,05 |  |  |
|  | верхняя граница диапазона частот, Гц | Не менее 250 |  |  |
|  | Входной импеданс, МОм | не менее 10 |  |  |
|  | Канал реопневмограммы | Наличие |  |  |
|  | Диапазон измерения сопротивлений канала РПГ |  |  |  |
|  | постоянной составляющей сопротивления (импеданса), Ом | не уже (от 100 до 2000) |  |  |
|  | переменной составляющей сопротивления (импеданса), Ом | не уже (от 0,2 до 3) |  |  |
|  | Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | Наличие |  |  |
|  | обеспечение электробезопасности осуществляется путем подключения регистратора к компьютеру через кабельный блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей защиту класс I тип BF, в том числе при подключении регистратора одновременно к пациенту и к ПК. | Наличие |  |  |
|  | Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей | наличие |  |  |