## TDSheet
Техническое задание
| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 | Технические и функциональные характеристики | ЕИ | Количество | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
| 1 | Перчатки смотровые из латекса гевеи неопудренные нестерильные Размер по заявке заказчика (XS,S,M,L,XL) | 22.19.60.119 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм ладонь(центр ладони) не менее 0,14 манжета( 25мм от конца манжеты) не менее 0,11 для механической прочности при продолжительных манипуляциях. 2.Обработка поверхности:двойная хлоринация 3. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 5. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 6. Сожержание латексных протеинов: не более 50мкг/г Упаковка:наличие пиктограмм на упаковке(вирусной проницаемости, химической устойчивости, механической прочности) Изделие для одноразового использования. | пар | 220000 | 22 | 4840000
| 2 | Перчатки смотровые нитриловые неопудренные нестерильные Размер по заявке заказчика (XS,S,M,L,XL) | 22.19.60.119 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм ладонь(центр ладони) не менее 0,07 манжета(25мм от конца манжеты) не менее 0,06 для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. Изделие для одноразового использования. | пар | 88000 | 21.4 | 1883200
| 3 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные Размер по заявке заказчика (XS,S,M,L,XL) | 22.19.60.119 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм ладонь(центр ладони) не менее 0,07 манжета(25мм от конца манжеты) не менее 0,06 для механической прочности 2. В структуре перчатки содержится компонент, который обеспечивает непрерывное антибактериальное действие наружной поверхности перчатки для профилактики риска инфицирования и распространения инфекций контактным путем при продолжительных манипуляциях, диагностических и терапевтических процедурах с повышенным риском инфицирования. 3. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 5. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 6. Информация о компоненте, обеспечивающем антибактериальное действие наружной поверхности перчатки, должна быть нанесена на упаковке в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 и подтверждена техническим паспортом или протоколом испытаний, или письмом производителя. Изделие для одноразового использования. | пар | 2000 | 23.27 | 46540
| 4 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные стерильные Размер по заявке заказчика | 22.19.60.113 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм ладонь не менее 0,20 для обеспечения механической прочности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. 4. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 6. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 7. Герметичность: AQL не выше 0,65 Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 9000 | 40.15 | 361350
| 5 | Перчатки хирургические из латекса гевеи опудренные стерильные Размер по заявке заказчика | 22.19.60.113 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность опудренная, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 6. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 7. Герметичность: AQL не выше 0,65 Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 3000 | 48.85 | 146550
| 6 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные, стерильные Размер по заявке заказчика | 22.19.60.113 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 4. Текстурный рисунок нанесен по всей поверхности перчаток на пальцах и ладонях для улучшенного захвата инструментов. 5. Длина перчатки не менее 285 мм (+/- 5 мм) для дополнительной защиты предплечья. 6. Упакованы в индивидуальную упаковку парами, сохраняет стерильность перчаток после вскрытия внешней упаковки до момента надевании, в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. Изделие одноразового применения. | пар | 500 | 33 | 16500
Итого | [7 empty] | 7294140