## Таб 2
2. Характеристика продукции, источники ценовой информации и корректировка на конкретные параметры закупки
№ п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество, | Ед-ца изм. | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Стент билиарный | 32.50.13.110 | Пластиковый стент с системой доставки. Предназначен для установки в желчевыводящие пути для дренирования, фиксирования желчевыводящих путей во время заживления, а также восстановления функционирования желчевыводящих путей в условиях наличия стриктуры или конкремента. Стент должен иметь два удерживающих лепестка в проксимальной и дистальной части, а также изгиб в центральной части. Визуальный маркер на проксимальной части стента для определения достаточности глубины заведения. Материал стента должен быть рентгенконтрастным по всей длине. Дистальный кончик стента конусообразно сужен с целью безопасного проведения системы доставки со стентом через зону стеноза. Форма центральный/дуоденальный изгиб. Стерильный. Одноразовый. Внешний диаметр, мм: не менее 2,82 и не более 3,4. Расстояние между шипами, см: не менее 6,5 и не более 15,5. Диаметр проводника, in: 0,035. | 3660 | 1 | шт | 3660
2 | Проводники эндоскопические | 32.50.13.110 | Проводник эндоскопический нитиноловый с гидрофильным кончиком. Предназначен для селективной канюляции желчных протоков, протока поджелудочной железы, а также проведения и смены инструментов во время ЭРХПГ. Стандартной жесткости. Тип кончика - прямой. С целью повышения силы проталкивания проводника для снижения числа попыток канюляции БДС и снижения риска острого панкреатита должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: кончик проводника должен иметь нитиноловый сердечник, нитиноловый сердечник должен иметь конусообразную форму с сужением от проксимального к дистальному концу, сужение должно начинаться на расстоянии не менее 20 см от дистального конца. С целью обеспечения безопасности проведения процедуры и снижения риска перфораций должны быть обеспечены как минимум следующие конструктивные особенности: повышенная рентгенконтрастность дистального кончика; изолирующее покрытие для предупреждения удара оператора электрическим разрядом; черно-желтая полосатая разметка, или другая, обеспечивающая аналогичную визуальную контрастность полос, для контроля движения проводника во время манипуляции. Покрытие проводника сверхгладкое, способствующее скольжению внутри канала эндоскопа и предотвращающее его непреднамеренное повреждение. Диаметр основной части проводника 0.035'' - для работы на протоках поджелудочной железы и в условиях сильных стенозов, общая длина не менее 440 и не более 450 см для работы с инструментами и системами короткого проводника. Длина гидрофильной части не менее 4 см и не более 6 см. В упаковке не менее 2 штук. Стерильный. Одноразовый. | 28220 | 1 | упак | 28220
3 | Корзинка литотриптор | 32.50.13.110 | Корзинка литотриптор. Для литоэкстракции и литотрипсии конкрементов желчевыводящих путей. Наличие усиленной оплетки катетера для выполнения литотрипсии. С целью предотвращения осложнений, в том числе вклинивания корзинки в крупные конкременты, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: наличие канала для гибкого проводника; возможность введения контраста; отсоединение кончика корзинки и раскрытие строп при превышении максимального усилия сжатия. Длина рабочего канала: не менее 3,2 мм. Диаметр корзины: не менее 3,0 см. Стерильная. Одноразовая. | 29800 | 1 | шт | 29800
4 | Стент билиарный | 32.50.13.110 | Стент билиарный самораскрывающийся металлический частично покрытый предустановленный в систему доставки. Предназначен для палиативного лечения билиарных стриктур злокачественного происхождения. Материал проволоки стента должен быть из биомедицинского металла или их сплавов. Проволока монофиламентная: наличие. Повышенная рентгенконтрастность стента по всей его длине: наличие. Не менее 4х рентгенконтрастных маркеров на системе доставки, позволяющих контролировать позиционирование и процесс раскрытия стента: наличие. Покрытие должно быть нанесено с внутренней поверхности стента для снижения риска миграции: наличие. Покрытие стента должно быть выполнено из материала отличного от силикона и превосходящее его по прочности и устойчивости к прорастанию тканью опухоли и воздействию химически агрессивных сред ДПК и желчевыводящих путей: наличие. Возможность репозиционирования стента во время установки, если степень раскрытия не превысила не менее 75%: наличие. Контрастный визуальный маркер на системе доставки для визуального контроля позиции стента во время установки: наличие. Безопасность проведения МРТ-исследования: наличие. Отсутствие латекса в составе стента и системы доставки: наличие. Возможность работы на системе короткого проводника: наличие. Стерильный: наличие. Одноразовый: наличие. Диаметр стента, мм: не менее 9 и не более 11. Длина стента, мм: не менее 55 и не более 85. Доставочная система, мм: не менее 2,66 и не более 2,68. Рабочая длина, см: не менее 193 и не более 195. Длина покрытой части, мм: не менее 45 и не более 55. Диаметр проводника, мм: 0,89. | 66061.6 | 1 | шт | 66061.6
5 | Нож | 32.50.13.110 | Разрабатываемый для разового применения трехпросветный папиллотом, совместимый с V-системой,с длиной дистальной части 7 мм и режущей струной 20 мм обладает высокими показателями режущих характеристик и повышенным уровнем безопасности. Покрытие CleverCut на проксимальном конце режущей проволоки не только минимизирует опасность панкреатита и повреждения окружающей ткани, но также значительно уменьшает опасность электрического контакта проволоки с эндоскопом. Мин. ø рабочего канала 2,8 мм Рабочая длина: не менее 1700 мм. Совместимый проводник 0,035. Режущая струна: (В) не менее 20 мм. ø дистального наконечника: не менее4,5 Fr. Длина листального наконечника: (А) не менее 7 мм. Область применения Дуоденоскопия. | 22792 | 1 | шт | 22792
6 | Стент пищеводный | 32.50.13.110 | Стент пищеводный самораскрывающийся нитиноловый частично покрытый. Предназначен для восстановления просвета пищевода при лечении пищеводных стриктур, вызванных внутренним или внешним сдавлением злокачественным новообразованием; окклюзии пищеводных фистул. Стент должен хорошо визуализироваться на рентгеновском снимке. Расширение на проксимальном конце для снижения риска миграции: наличие. Нить на проксимальном конце стента или аналогичное технологическое решение для возможности релокации стента непосредственно после установки: наличие. Покрытие стента должно быть выполнено из полиуретана или другого материала, отличного от силикона и превосходящее его по прочности и устойчивости к прорастанию тканью опухоли и воздействию химически агрессивных сред ЖКТ: наличие. Возможность безопасного проведения МРТ- исследования и лучевой противоопухолевой терапии: наличие. Не менее четырех рентгенконтрастных меток на системе доставки в проекциях краев стента и краев покрытия: наличие. Отсутствие укорачивания стента в процессе раскрытия: наличие. Разметка на системе доставки : наличие. Стерильный: наличие. Одноразовый: наличие. Внешний диаметр стента, мм: не менее 22 и не более 24. Диаметр проксимального расширения, мм: не менее 27 и не более 29. Длина стента, см: не менее 9 и не более 11. Длина покрытой части, см: не менее 6 и не более 8. Диаметр проводника, мм: 0,97. | 54748 | 1 | шт | 54748
7 | Стент дуоденальный | 32.50.13.110 | Стент толстокишечный самораскрывающийся нитиноловый не покрытый. Предназначен для палиативного лечения толстокишечных стриктур вызванных злокачественными новообразованиями и разгрузке толстой кишки перед колэктомией у пациентов со злокачественными стриктурами. Стент должен хорошо визуализироваться на рентгеновском снимке. Расширение на дистальном конце сетна для снижения риска миграции и способствованию прохождения каловых масс: наличие. Не менее трех рентгенконтрастных маркеров на системе доставки: в проекции дистального конца стента, маркер зоны принятия решения, маркер отмечающий точку раскрытия: наличие. Визуальный маркер для контроля позиции стента: наличие. Возможность повторного закрытия стента с целью репозиционирования, если степень раскрытия составляет не менее 70%: наличие. Атравматичные края стента: наличие. Безопасность проведения МРТ-исследования: наличие. Стерильный: наличие. Одноразовый: наличие. Диаметр тела стента, мм: не менее 24 и не более 26. Диаметр расширения, мм: не менее 29 и не более 31. Длина стента, см: не менее 8 и не более 10. Длина доставочного устройства, см: не менее 130 и не более 140. Диаметр катетера, мм: не менее 3,32 и не более 3,34. Диаметр проводника, мм: 0,89. | 76021.8 | 1 | шт | 76021.8
8 | Стент панкреатический | 32.50.13.110 | Стент пластиковый. Предназначен для введения в панкреатический проток. Стент должен быть выполнен из материала отличного от полиэтилена и полиуретана и должен превосходить их по показателям упругости, объему дренируемой жидкости в единицу времени. Рентгенконтрастный маркер на дистальном конце стента: наличие. Визуальный маркер на проксимальном конце: наличие. Стент должен иметь "пигтейл" на проксимальном конце и удерживающий лепесток на дистальном конце или аналогичные технологические решения: наличие. Стерильный: наличие. Одноразовый: наличие. Передний шип: наличие. Внешний диаметр стента, мм: не менее 1,66 и не более 1,68. Длина стента, см: не менее 4,5 и не более 5,5. | 18421 | 1 | шт | 18421
9 | Катетер эндоскопический пункционный | 32.50.13.110 | Катетер эндоскопический пункционный. Предназначен для забора диагностического материала из подслизистого и надслизистого слоев через рабочий канал эндоскопа. Игла должна быть изготовлена из кобальт-хромового сплава или материала с аналогичными показателями прочности, эхогенности, и устойчивости к деформации. Игла со стандартной рукояткой: наличие. Кольцевидные эхогенные насечки на игле: наличие. Мандрен иглы должен быть изготовлен из металлического сплава, максимально устойчивого к деформации, предпочтителен никелид титана или аналогичные по свойствам - для проведения иглы через сложную анатомию, предохраняя от деформирования: наличие. Возможность применения с эндоскопическим ультрасонографическим оборудованием всех производителей: наличие. Стерильная: наличие. Одноразовая: наличие. Размер иглы, мм: не менее 0,71 и не более 1,11. Минимальный рабочий канал, мм: не менее 2,3и не более 2,9. Диаметр катетера, мм: не менее 1,64 и не более 1,84. | 26467 | 1 | шт | 26467
10 | Загубники | 32.50.13.110 | Специализированное приспособление для эндоскопии предназначается для дополнительной защиты приборов от повреждения зубами. Оно предохраняет от прикусывания дорогостоящего оборудования. Данное приспособление используется при диагностике с использованием приборов, связанных с эндоскопией. не менее 27*40*50 мм Внутренний размер окна загубника не менее 30*17 мм | 75.5 | 1 | шт | 75.5
11 | Капсула для видеокапсульной эндоскопии | 32.50.13.110 | Капсула эндоскопическая одноразовая, стерильная. Время автономной работы 9 часов. Размер 13мм на 27,9 мм. Вес менее 6 г. Угол обзора от 130 до 150 градусов. Разрешающяя способность 0,1 мм. Разрешение цифрового изображения 256 на 256 (QVGA). Глубина цвета 24 бита, 300000 пикселей. Захват 2 кадра в секунду. Освещение 6 светодиодов. | 39500 | 1 | шт | 39500
12 | Дистальный колпачок (насадка) | 32.50.13.110 | Применение: Верхняя область ЖКТ (желудок). Диаметр колпачка: 11,8 мм. Диаметр отверстий колпачка: 3 мм. Количество отверстий: 2 Количество применений: однократное. Срок стериальности: 3 года. Совместимость с эндоскопами: Olympus: GIF-Q160, GIF-140, GIF-H260, PCF-PH190L/I. | 61098 | 1 | упак | 61098
13 | Стент билиарный | 32.50.13.110 | Стент билиарный. Тип "Амстердам"/"Multi-Flap" - соответствие. Прямой с отверстием в нижней части - наличие. Длина между лепестками от 5 см, и не более 15,5 см. Диаметр не менее 7 Fr., и не более 11,5 Fr. Из полиэтилена, голубого цвета, рентгенконтрастный - соответствие. Одноразовый - соответствие. Стерильный - соответствие. | 5929 | 1 | шт | 5929
Общая начальная (максимальная) цена изделий медицинского назначения, руб. | [6 empty] | 432793.9
Начальная (максимальная) цена в размере, руб. | [6 empty] | 2580000