Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Производитель, страна производителя | Серийный номер | Инвентарный номер | Год выпуска | Срок оказания услуг по техническому обслуживанию | Адрес |
| Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA с принадлежностями: чиллер; АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Сименс Миндит Магнетик Резонансе Лтд», Китай | 49352 | 7454816 | 2012 | 45 (Сорок пять) календарных дней с момента заключения договора | г. Самара, ул. Аксакова, д. 13. |

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования подготовлено в соответствии с нормативными документами:

1) ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;

# 2) ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

# 3) ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения.

**1. Требования к наличию разрешительных документов.**

1.1. Наличие у Исполнителя разрешительных документов на проведение технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, выданных уполномоченными государственными органами, а именно "Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники" и лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

**2. Требования к квалификации персонала Исполнителя.**

2.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанным в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами;

- при необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания и ремонта соответствующих видов медицинского оборудования Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ.

2.2. Для проведения технического обслуживания и ремонта ряда медицинского оборудования специалисты Исполнителя должны иметь:

- документы, подтверждающие определенную группу допуска по электробезопасности III или IV;

**3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.**

3.1. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию;

**4 Требования к обеспечению качества технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования.**

4.1. Проведение технического обслуживания и ремонта должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);

4.2. Гарантийные сроки по техническому обслуживанию:

- на услуги по периодическому техническому обслуживанию – не менее 60 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- при обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

**5. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования:**

5.1. Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования должны выполняться Исполнителем лично, привлечение третьих лиц допускается только с письменного согласия Заказчика и полной ответственностью Исполнителя за деятельность третьих лиц.

5.2. Плановый контроль технического состояния (Контроль технического состояния медицинского оборудования) должен проводиться с периодичностью не реже одного раза в месяц.

- тщательный контроль состояния всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождающийся частичной разборкой изделия;

- выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметизации, уплотнений, течей магистралей и трубопроводов и т.п.;

- осмотр и проверка действия всех защитных устройств, блокировок, экранов, ограждений, защитных стекол и т.п.;

- осмотр и проверка комплектности оборудования, съемных приспособлений и комплекта ЗИП;

- проверка наличия, состояния и ведения эксплуатационной документации;

- измерительный контроль основных технических характеристик изделия;

-другие контрольные операции, обусловленные спецификой изделия, указанные в эксплуатационной документации;

-по результатам проведенного контроля технического состояния медицинского оборудования Исполнитель предоставляет Протокол с указанием фактических параметров оборудования, их соответствие или не соответствие заданным техническим параметрам;

- сроки проведения контроля технического состояния медицинского оборудования проводятся в соответствии с графиком Регламентных работ, устанавливаемых совместно с Заказчиком. График проведения Регламентных работ согласуется по форме представленной в соответствующем приложении к договору.

5.3. Плановое техническое обслуживание предполагает услуги:

- согласно перечню мероприятий по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанному в соответствующем приложении к договору;

- по проведению диагностики неисправности медицинского оборудования с предоставлением дефектного акта.

5.4. Сроки реагирования на заявку по неисправности медицинского оборудования:

- в течение 48 часов после подачи заявки Заказчика, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», письменного уведомления по электронной почте, указанной Исполнителем;

- в случае отключения системы водяного и воздушного охлаждения - 24 часа.

- подача заявки Заказчиком проводится посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» и письменного уведомления по электронной почте, предоставленной Исполнителем.

**6. Требования к заполнению Исполнителем журнала технического обслуживания медицинского оборудования и предоставлению актов выполненных работ:**

6.1. Ведение журнала технического обслуживания является обязанностью Заказчика. В обязанности Исполнителя входит проставление отметок о выполненных работах в соответствии с периодичностью обслуживания. Журналы технического обслуживания должны предоставляется Заказчиком.

6.2. Составление и предоставление Заказчику:

- акты оказанных услуг по проведению технического обслуживания;

- диагностического акта на выявленную неисправность оборудования;

**7. Требования к месту, срокам оказания, порядку сдачи и приемки услуг.**

7.1. 7.1. Срок оказания услуг в течение 45 (Сорока пятя) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

7.2. Место оказания услуг: г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13.

7.3. Сдача**-**приемка оказанных услуг производится 1 раз в квартал, по акту сдачи-приемки оказанных услуг. При сдаче-приёмке оказанных услуг должны присутствовать представители Исполнителя и Заказчика, в лице заведующего отделением, либо лицо его замещающее. Акт сдачи–приемки оказанных услуг подписывается представителями обеих сторон.

7.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подготовленного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт либо мотивированный отказ.

7.5. В случае несоответствия оказываемых услуг техническому заданию или условиям договора, Заказчик составляет рекламационный акт (предписание) с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления за свой счёт в срок, указанный в рекламационном акте, либо в срок, согласованный с Заказчиком. В случае обнаружения при приёмке выполненных работ каких-либо недоделок, дефектов или иных недостатков, указанные факты отражаются в акте сдачи-приёмки оказанных услуг.

7.6. Техническому обслуживанию подлежит исправное оборудование. Оплата производится за фактически оказанные услуги в соответствии с актами сдачи-приёма оказанных услуг.

Приложение №1 - Регламентированный перечень мероприятий по техническому обслуживанию медицинского оборудования (перечень работ, выполняемых специалистами сервисной организации).

**Приложение 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | | **Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA с принадлежностями и дополнительным оборудованием, заводской номер 49352;** |
| 1.1 | | **Плановое техническое обслуживание** |
| Срок окаазния услуг | | **В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора** |
| Описание оказываемых услуг: | | |
| 1.1.1 | **Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Essenza:**  (МРТ) -Проверка и диагностика в соответствии с инструкцией профилактического обслуживания утвержденной заводом-изготовителем,  -Проверка однородности магнитного поля,  -Настройка градиентных усилителей,  -Проверка на наличие артефактов изображения,  -Проверка стабильности магнитного поля и радиочастотного тракта,  -Оценка параметров криосистемы,  -Проверка и калибровка параметров системы охлаждения,  -Проверка электрических и гидравлических систем,  -Проверка аварийных выключателей стола,  -Проверка/регулировка механических перемещений стола, очистка механических узлов,  -Чистка электрических контактов,  -Проверка/регулировка механических движений,  -Проверка состояния роликов перемещения, серво-приводов и тормозных устройств,  -Проверка аварийных выключателей, сенсорных панелей,  -Проверка системы экстренной эвакуации пациента,  -Проверка устройства архивирования диагностических изображений,  -Проверка работы программ, установленных на аппарате,  -Проверка работы мониторов,  -Проверка работы клавиш и переключателей клавиатуры консоли, проверка работы манипулятора,  -Проверка работы системы сбора информации,  -Проверка и калибровка качества изображения,  -Проверка состояния высоковольтных кабелей,  -Проверка состояния роликов перемещения, сервоприводов и тормозных устройств,  -Проверка аварийных выключателей, сенсорных панелей,  -Проверка системы экстренной эвакуации пациента,  -Проверка устройства архивирования диагностических изображений;  **Системы водяного и воздушного охлаждения:**  -Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений,  -Проверка клеммных соединений,  -Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность,  -Проверка реле и пускозащитной аппаратуры (вкл./выкл.),  -Проверка выключателей и кнопок на исправность,  -Проверка контрольных ламп на функционирование,  -Проверка эл.регулятора на функционирование,  -Проверка заданных значений температуры и влажности и параметров их регулирования (воздух),  -Проверка заданных значений температуры и параметров ее регулирования (холодоноститель),  -Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов;  **Приточно-вытяжная система, вентилятор приточной системы:**  -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление,  -Очистка при необходимости;  **Вентилятор вытяжной системы, воздушный жалюзийный клапан:**  -Проверка на загрязнение, плавное, равномерное движение лепестков клапана,  -Очистка при необходимости,  -Проверка плотности закрытия;  **Фильтр воздушный:**  -Проверка на загрязнение и поломку, очистка или замена при загрязнении,  -Проверка перепада давления на фильтре;  **Электронагреватель:**  -Проверка на коррозию и загрязнение,  -Очистка от загрязнения,  -Проверка устройства защиты от перегрева на функционирование;  **Воздухоохладитель (водяной):**  -Проверка на исправность, оррозию и загрязнение,  -Проверка работоспособности трубной запорной арматуры;  **Пароувлажнитель канальный:**  -Проверка цилиндра пароувлажнителя на загрязнение и исправность,  -Промывка цилиндра при необходимости,  -Проверка поступления пара к распределительному коллектору,  -Проверка исправности подсоединительных шлангов пара и конденсата,  -Проверка магнитного вентиля подачи воды,  -Проверка магнитного вентиля слива воды,  -Комплексная проверка увлажнителя на функционирование;  **Фанкойл, Вентилятор**:  -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление,  -Очистка при необходимости;  **Воздухоохладитель водяной:**  -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление,  -Очистка при необходимости,  -Проверка на герметичность,  -Проверка 3-х ходового регулирующего клапана на исправность;  **Чиллер моноблочный, Фреоновый контур:**  -Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально),  -Проверка уровня жидкости в окне жидкостного трубопровода,  -Проверка индикатора влажности на изменения цвета,  -Проверка уровня жидкости в ресивере (при наличии смотрового окна),  -Проверка магнитного вентиля,  -Измерение давления всасывания и температуры испарения,  -Измерение давления конденсации и температуры,  -Проверка прессостатов высокого и низкого давления;  **Водяной/гликолевый контур:**  -Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально),  -Проверка теплообменника на загрязнение, коррозию и крепление,  -Проверка насоса циркуляционного на исправность, загрязнение, коррозию и крепление,  -Проверка работоспособности 3-х ходового регулирующего клапана,  -Проверка давления холодоносителя в системе холодоснабжения,  -Проверка расширительного бака на исправность, загрязнение, коррозию и крепление,  -Очистка при необходимости;  **Пароувлажнитель комнатный:**  -Проверка цилиндра пароувлажнителя на загрязнение и исправность,  -Проверка поступления пара к распределительному коллектору,  -Проверка исправности подсоединительных шлангов пара и конденсата,  -Проверка магнитного вентиля подачи воды,  -Проверка магнитного вентиля слива воды,  -Комплексная проверка увлажнителя на функционирование;  **Блоки бесперебойного питания:**  - мероприятия согласно рекомендациям завода-производителя;  **Лазерные и телевизионные мультиформатные камеры, Принтер плёночный, Рабочие станции:**  -Обеспыливание компьютера,  -Проверка стабильности работы программного обеспечения,  -Очистка базы данных (по необходимисти),  -Проверка жёстких дисков,  -Проверка кабелей и разъёмов на целостность. | |

# 