## Таб 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.-ца изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | 2 |  |  | 13 | 14
1 | Ножницы нейрохирургические | Ножницы нейрохирургические Toennis Adson (по автору), тупоконечные, изогнутые во фронтальной плоскости. Общая длина - 170 мм ±2 мм. Длина браншей от винтового соединения - 39 мм ± 2 мм. Длина лезвий - 32 мм ± 2 мм. Замковая часть: ширина - 6,5 мм ± 1 мм, толщина - 4 мм ± 0,5 мм. Толщина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии - 1,5 мм ± 0,2 мм. Отклонение от оси 8 мм ± 1 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 5600.24 | шт | 4 | 22400.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Крючок пластинчатый | Крючок хирургический пластинчатый двухсторонний, по форме скобы предназначенный для расширения и удержания краев раны или фиксации плотных тканей при хирургической операции, рабочая часть с одной стороны шириной 17±1 мм, длиной 26±1 мм, с другой стороны ширина 17±1 мм, длина 17±2 мм. Общая длина не менее 210 мм и не более 220 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 786.7 | шт | 6 | 4720.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Микро-ножницы | Микро-ножницы, тупоконечные, изогнутые. Общая длина 180мм± 5,0 мм. Толщина дистальной части лезвий в сомкнутом состоянии 0,7 ± 0,2. Длина лезвий от винтового соединения 19,0мм ±1,0 мм. Замковая часть: ширина - 3,8±0,3мм, толщина-3,5±0,5мм. Отклонение от оси – 7,0±0,5 мм. Ручки круглые, с ромбовидной насечкой и ограничителем хода. Обязательное наличие разъемной пружины. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 26072.36 | шт | 10 | 260723.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Ножницы нейрохирургические | Ножницы нейрохирургические тупоконечные, изогнутые, отклонение от оси 8±1 мм. Рабочая часть от места соединения до кончиков 35±2 мм Окончание браншей в сомкнутом состоянии: ширина - 3,5±0,5мм. Замковая часть: ширина - 7,6±0,5 мм, толщина - 4,8 мм ± 0,5 мм. Общая длина инструмента не менее 170 мм и не более 180 мм Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 1517.9 | шт | 10 | 15179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Ранорасширители самоудерживающиеся | Расширитель самоудерживающий, рабочая часть на шарнирном соединении, длина подвижной части 88±3 мм, бранши 4х5 тупых зуба, глубина зубцов 10,5±1 мм, ширина рабочей части 29,5±2 мм, длина 30±2 мм. Рукоятки кольцевые, наличие автоматической кремальеры. Максимальное разведение полости раны 150±5 мм. Общая длина не менее 315 мм и не более 325 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до185⁰С. Гарантия не менее 18месяцев. | 40955.17 | шт | 2 | 81910.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Пинцеты с атравматической нарезкой | Пинцет с атравматической нарезкой 1х2 ряда. Рабочая часть шириной 2,0±0,3 мм, насечка на длину 28±3 мм, толщина в сомкнутом состоянии 3,1±0,5 мм. Место захвата должно быть с поперечной насечкой, хвостовик плоский с округлым окончанием. Общая длина не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 8395.15 | шт | 6 | 50370.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Пинцеты с атравматической нарезкой | Пинцет с атравматической нарезкой . Ширина кончика бранши - 1,0±0,2 мм, толщина – 1,3±0,2мм. Насечка по Де Бейки длиной - 18±2 мм. Рукоятки в месте захвата должны быть с поперечной насечкой. Хвостовик округлой формы шириной 12мм, толщиной 2,9 мм. Общая длина инструмента не менее 145 мм и не более 155 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 4933.08 | шт | 6 | 29598.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Ранорасширители самоудерживающиеся | Ранорасширители самоудерживающиеся. Расширитель самоудерживающийся, должен быть с автоматической кремальерой, прямой. Бранши должны быть 3х4 тупых зуба, длиной 17,75 мм ± 1 мм, шириной 8,25 мм ± 2 мм. Общая длина инструмента 160 мм ± 5 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 26462.87 | шт | 4 | 105851.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Ранорасширитель самоудерживающийся Янсена тупой | Расширитель самоудерживающийся 100 мм± 3 мм . Предназначен для разведения краев операционного поля. Расширитель имеет винтовой механизм регулирования расхождения рабочих частей. Рабочая часть тупая 3*3 зубая. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки Х50CrMoV15 (или эквивалент) с антибликовой поверхностью. Маркировка должна быть выполнена лазерным способом и включать в себя наименование или фирменный знак производителя, номер партии и каталожный номер. | 26462.87 | шт | 2 | 52925.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Зонд хирургический пуговчатый | Стержень, заканчивающийся утолщениями, проволочный, размер 145 мм х 1 мм, предназначенный для исследования глубоких полостей и свищевых ходов. Материал: соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до185⁰СС. Гарантия не менее 18 месяцев. | 728.91 | шт | 4 | 2915.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Выкусыватели нейрохирургические | Выкусыватель нейрохирургический пистолетного типа, рабочая часть овальная прямая с раскрытием вверх, длиной 12±0,5 мм, шириной 3±0,2 мм, толщина кончиков в сомкнутом состоянии 4±0,5 мм, наличие двух отверстий в нижней бранше, рабочая длина не менее 155 мм и не более 165 мм. Рукоятки кольцевые. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 33327.91 | шт | 2 | 66655.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Выкусыватели нейрохирургические | Выкусыватель нейрохирургический пистолетного типа, срез вверх 40⁰ ширина раскрытия 10 мм, ширина кончика 3±0,3 мм, рабочая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Одна рукоятка инструмента должна быть с изгибом, другая с упором для пальца. Наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 250 мм и не более 260 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 41083.54 | шт | 4 | 164334.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Выкусыватели нейрохирургические | Выкусыватель нейрохирургический пистолетного типа, срез вверх 40⁰, шириной 4±0,5 мм, рабочая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Одна рукоятка инструмента должна быть с изгибом, другая с упором для пальца. Наличие двойной возвратной пружины. Общая длина инструмента не менее 251 мм и не более 261 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев | 40987.4 | шт | 4 | 163949.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Кусачки костные | Кусачки костные, общая длина инструмента должна быть 240 мм ±5 мм. Четырёх шарнирные с двойной возвратной пружиной, ручки должны иметь поперечные насечки не менее 12 штук на каждой. Рабочие части выкусывающие, с внутренней стороны должны иметь овало-образное углубление длиной 19мм± 2 мм, шириной 6мм ±1мм. Расстояние от кончиков рабочей части до первого шарнира со стороны ручек должно быть 74 мм±3 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев | 40955.17 | шт | 3 | 122865.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Щипцы костные | Щипцы костные, разборные. Концы рабочей части должны содержать зубцы 2х2, которые направлены друг напротив друга. Общая длина - 225 мм ± 5 мм. Длина рабочей части - 61 мм ± 3мм. Ширина дистальной части бранш в сомкнутом состоянии – 9,9 мм ± 0,5 мм. Толщина кончиков бранш – 1,2 мм ± 0,1 мм. Замковая часть: ширина - 14,0 мм ± 1 мм, толщина - 11,0 мм ± 0,5 мм. Рукояти плавно изогнуты в одну сторону, должны быть длиной – 140 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰СС. Гарантия не менее 18 месяцев. | 8294.43 | шт | 2 | 16588.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Иглодержатели с твердосплавными вставками | Иглодержатель общехирургический, рабочие части должны быть оснащёнными пластинами из твёрдого сплава, с ромбовидной насечкой, ширина кончиков 3,3±0,5 мм, ширина рабочей части в сомкнутом состоянии 4,7±0,5 мм, длина браншей 21,8±2 мм. Соединение двух частей инструмента должно быть неразъёмным, ширина в месте соединения 10±1 мм, толщина 5,8±0,6 мм. Общая длина не менее 196,5 мм и не более 206,5 мм. Наличие кремальеры, рукоятки кольцевого типа. Маркировка твёрдого сплава должна быть выполнена напылением нитрида титана золотистого цвета на рукоятки. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 21322.73 | шт | 20 | 426454.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Иглодержатели с твердосплавными вставками | Иглодержатель общехирургический прямой, должен быть с твёрдосплавными пластинами. Бранши прямые, длиной 18±1 мм. Рабочая часть бранш должна быть выполнена с крестообразной насечкой и продольным пазом. Ширина бранш в сомкнутом состоянии 4,5±0,5 мм, толщина 3±0,5 мм. Соединение двух частей инструмента не разъёмное. Замковое соединение: ширина 8,85±1 мм, толщина 5±0,6 мм. Наличие кремальеры 3х3 зуба. Общая длина инструмента не менее 155 мм и не более 165 мм. Маркировка твёрдого сплава должна быть выражена напылением нитрида титана золотистого цвета на кольца. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 16911.85 | шт | 10 | 169118.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Ручки к съемным лезвиям | Ручки к съёмных лезвиям. Общая длина 140 мм ± 5 мм, толщиной 3,7 мм ± 0,5 мм, с 12 овальными углублениями в месте удержания с двух сторон. Рабочая часть овальная шириной 3,5 мм ± 0,5 мм, длиной 24 мм ± 0,5 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 1295.07 | шт | 10 | 12950.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Ножницы операционные | Ножницы операционные. Ножницы с отклонением от оси по вертикали, рабочая часть тупоконечная. Ширина кончиков 4±0,5 мм, толщина 3±0,5 мм. Соединение винтовое шириной 10,5±1 мм, толщиной 6±1 мм. Ручки кольцевые. Общая длина инструмента не менее 165 мм и не более 175 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰СС. Гарантия не менее 18 месяцев | 5173.41 | шт | 10 | 51734.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Ножницы тонкие операционные | Ножницы тонкие операционные изогнутые по плоскости, с отклонением от оси инструмента 4,5±0,3 мм, должны быть остроконечными. Рабочие бранши длиной 24±2 мм. Толщина в месте винтового соединения двух частей 4±0,2 мм, ширина 5,7±0,3 мм. Общая длина не менее 114 мм и не более 116 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев | 2951.68 | шт | 26 | 76743.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Ножницы тонкие операционные | Ножницы тонкие операционные. Общая длина 115 мм ± 5,0 мм, должны быть прямыми, рабочая часть тупоконечная. Длина лезвий от винта 22,5 мм ± 1,0 мм. Замковая часть: ширина 5,9 мм ± 1,0 мм, толщина 5,5 мм ± 0,5 мм. Дистальная часть бранш 2,4 мм ± 0,5 мм. Толщина кончиков бранш 2,6 мм ± 0,5 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С Гарантия не менее 18 месяцев. | 2794.42 | шт | 10 | 27944.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Ножницы тонкие операционные | Ножницы тонкие операционные. Общая длина 115 мм ± 5,0 мм, должно быть вертикально-изогнуты, раб.часть с тупоконечная. Длина лезвий от винта 22,5 мм ± 1,0 мм. Замковая часть: ширина 5,9 мм ± 1,0 мм, толщина 5,5 мм ± 0,5 мм. Дистальная часть бранш 2,4 мм ± 0,5 мм. Толщина кончиков бранш 2,6 мм ± 0,5 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев | 2951.68 | шт | 10 | 29516.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Пинцеты анатомические | Пинцет анатомический. Ширина кончиков бранш - 3,5±0,5 мм, поперечная насечка должна быть нанесена на длину 25±1 мм. Рукоятки в месте захвата шириной 11±1 мм должны быть с поперечной насечкой. Общая длина инструмента не менее 195 мм и не более 205 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 2652.87 | шт | 30 | 79586.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Пинцеты хирургические | Пинцет хирургический. Общая длина - 150 мм ± 3 мм. Рабочая часть бранш, должна содержать зубцы 2х3. Должен иметь заостренный хвостовик шириной 9,6 мм и менее 12 углублений, в виде насечки, на внешней поверхности в месте хвата. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 2222.56 | шт | 10 | 22225.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Зажимы для операционного белья | Зажимы для операционного белья. Зажим для операционного белья, Рабочие части изогнутые остроконечные направленные друг на друга. Отклонение от оси 14 мм ± 1 мм, ширина рабочей части в сомкнутом состоянии 13,6 мм ± 1 мм, длина браншей 25 мм ± 1 мм. Должны быть с кремальерой 3х3 зуба. Общая длина инструмента не менее 128 мм и не более 132 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев | 3548.61 | шт | 25 | 88715.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Шприцы медицинские | Шприц для внутригортанных вливаний и промываний миндалин. Объем 5 см. куб. Материал изготовления - латунь, стекло. Маркировка должна быть с указанием производителя, каталожного номера, даты изготовления. Гарантия на инструмент должна составлять не менее 12 месяцев. | 3896.95 | шт | 5 | 19484.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Зеркала носовые | Зеркала носовые. Зеркало носовое, бранши конусообразные длиной 50 мм ± 2 мм. Зеркало должно быть оснащено винтовым фиксатором ширины раскрытия, винт расположен в боковой части между браншами и соединительным винтом. Рукоятки должны быть округлыми с поперечными насечками, оснащены двойной возвратной пружиной. Общая длина 130 мм ± 5 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 13264.32 | шт | 2 | 26528.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | Зеркала носовые | Зеркала носовые. Зеркало носовое, бранши конусообразные длиной 65 мм ± 2 мм, ширина кончиков рабочей части 7,5 мм ± 2 мм. Зеркало должно быть оснащено винтовым фиксатором ширины раскрытия, винт расположен в боковой части между браншами и соединительным винтом. Рукоятки должны быть округлыми с поперечными насечками, оснащены двойной возвратной пружиной. Общая длина 130 мм ± 5 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 14757.76 | шт | 2 | 29515.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | Зеркала ушные | Зеркало для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах. Размер должен быть 38х5 мм. Зеркало никелированное стерилизуемое многоразовое. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 1132.6 | шт | 1 | 1132.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Зеркала ушные | Зеркало для выпрямления наружного слухового прохода при осмотре и оперативных вмешательствах. Размер должен быть 38х6 мм. Зеркало никелированное стерилизуемое многоразовое. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰СС. Гарантия не менее 18 месяцев. | 1132.6 | шт | 1 | 1132.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Зеркала носовые | Зеркало носовое, рабочая часть вертикально изогнутая воронкообразная сдвоенная длиной 40±2 мм. Рукоятки инструмента округлые с крупными поперечными насечками, должны быть снабжены двойной пружиной. Наличие щелевого замка. Общая длина не менее 145 мм и не более 155 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰СС. Гарантия не менее 18 месяцев. | 2609.8 | шт | 20 | 52196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Пинцеты ушные байонетного типа | Пинцет ушной должен быть с байонетным изгибом, рабочая часть должна быть шириной 1,7±0,2 мм, толщиной 1,3±0,2 мм с поперечной насечкой на длину 16,7±2 мм. Место захвата с поперечной насечкой Хвостовик плоский округлый шириной деталей 6,2 мм, толщиной 2,6 мм. Общая длина не менее 135 мм и не более 145 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 1944.38 | шт | 10 | 19443.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Микроиглодержатели стандартные | Иглодержатель микрохирургический прямой «с крючковатым замком» по ARRUGA. Индивидуальность иглодержателю придает укороченная рукоятка с одной стороны, а так же пружина, которая прикреплена винтом к нижней части длинной рукоятки. Другой конец пружины должен опираться на внутреннюю часть короткой рукоятки. Рабочая часть имеет ромбовидную насечку. Общая длина инструмента 140 ±5 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 26529.54 | шт | 3 | 79588.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Ножницы с твердосплавными вставками | Ножницы операционные должны быть прямыми с острыми кончиками, должны быть оснащены твердосплавными пластинами. Длина рабочей части от кончиков до винта 32±2 мм. Ширина в месте соединения 6,3±0,5 мм, толщина 3,8±0,5 мм. Рукоятки должны быть кольцевыми, с напылением нитрида титана золотистого цвета. Общая длина не менее 95 мм и не более 105 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 4075.95 | шт | 6 | 24455.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Иглодержатели с твердосплавными вставками | Иглодержатель с твердосплавными вставками. Общая длина 130 +/- 5 мм. Рабочая часть гладкая. Длина рабочей части 13 +/- 1 мм. Ширина рабочей части 1,8 +/- 0,3 мм. Ширина кончиков в сомкнутом состоянии 4 +/- 0,5 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 14757.69 | шт | 6 | 88546.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | Зонд носовой с навивкой | Зонд хирургический, носовой. Рабочая часть с навивкой, диаметром 1,6±0,5 мм. Общая длина - 140±5 мм. Материал: соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев. | 395.02 | шт | 10 | 3950.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | Шпатели для языка | Шпатель для языка должен представлять собой плоскую гладкую пластину с закруглёнными концами, шириной с одной стороны 20±1 мм, с другой 16±1 мм, толщиной не более 1,5 мм. Общая длина не менее 175 мм и не более 185 мм. Материал: нержавеющая сталь соответствует техническим требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Наличие лазерной маркировки содержащей торговую марку, каталожный номер, номер партии, знак качества СЕ. Инструменты должны быть упакованы индивидуально в потребительскую тару по ГОСТ 33781-2016. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до185⁰С. Гарантия не менее 18 месяцев | 277.28 | шт | 10 | 2772.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | Выкусыватель обратный риноскопический | Тип инструмента: Выкусыватель обратный. Рабочая длина трубки-корпуса с браншами 94мм ±2мм. Диаметр трубки-корпуса 2,5мм ±0,1мм. Поперечный размер бранш (3,2мм х 3,2мм)±0,1мм. В составе: - Металлическая рукоятка. Неподвижная часть рукоятки в форме овального кольца под два пальца, с дополнительным упором для третьего пальца. - Трубка-корпус с браншами; фиксируется в рукоятке с помощью круглой накидной гайки в четырёх фиксированных положениях с шагом 90º ±1°. Конструкция инструмента разборная. Материал конструкции: высоколегированная нержавеющая сталь. | 41066.65 | шт | 2 | 82133.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 2576860.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Инспектор по производственным вопросам