##### Техническое задание на выполнение диагностики и ремонта неисправности

1. Цель выполнения работ:

Диагностика неисправности и ремонт томографа магнитно-резонансного MAGNETOM ESSENZA Tim+Dоt System, серийный номер 150094, инвентарный номер 7456054, находящегося в эксплуатации по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1, кабинет 1-20.

2. Требования к исполнителю:

- наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующих излучения;

- наличие лицензии на монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание и контроль технического состояния медицинской техники;

-   наличие квалифицированного персонала по работе в области использования источников ионизирующих излучения.

3. Срок выполнения работ:

Работы выполнить в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора с предоставлением акта на выполненные работы.

4. Ремонт оборудование на территории заказчика: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, строение 1.

4.  Гарантийный срок: не менее трех месяцев.

5. Список выполняемых работ и их характеристики:

- Диагностика и поиск неисправностей: чтение LOG-файла, выявление неисправности RF системы;

-  проведение тестов BCCS STAB/LIN, RCCS/SGA, RCCS MATRIX, RCCS STAB/LIN, TX STAB/LIN, TX STAB LIN, BC TUNNING, BC TUNE/DETURE, PERFORMANCE;

- проведение измерения напряжения питания Body coil, проверка работоспособности автомата f24, выявление неисправности платы RFIS60;

-  Демонтаж платы RFIS 60: Снятие левой стороны крышки магнита, Отсоединение кабелей от компонента, удаление платы RFIS 60;

- Ремонт платы RFIS 60: восстановление электрического контакта цепи питания платы;

-    Монтаж платы RFIS 60: установка платы, соединение кабелей, установка левой стороны крышки магнита;

-   Проведение тестов BCCS STAB/LIN, RCCS/SGA, RCCS MATRIX, RCCS STAB/LIN, TX STAB/LIN, TX STAB LIN, BC TUNNING, BC TUNE/DETURE, PERFORMANCE, проведение тестового исследования.

6. Результаты работ: Оборудование с восстановленной работоспособностью введено в дальнейшую эксплуатацию.