##### Техническое задание на выполнение диагностики и ремонта неисправностей

1. Цели выполнения работ:

Диагностика неисправности и ремонт анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе (прибор), в количестве 7 единиц.

Информация указана в таблице.

| № п/п | Тип оборудования | Заводской номер | Инвентарный номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lion SD-400 | 57867 | 7453581 | 2006 |
| 2 | Lion SD-400 | 57855 | 7453583 | 2006 |
| 3 | Lion SD-400 | 57845 | 7454087 | 2006 |
| 4 | Lion SD-400 | 57869 | 7454089 | 2006 |
| 5 | Lion SD-400 | 93745 | 7454852 | 2006 |
| 6 | Lion SD-400 | 57901 | 7455095 | 2006 |
| 7 | Lion SD-400 | 75697 | 7455213 | 2008 |

2. Требования к исполнителю:

- наличие лицензии на монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание и контроль технического состояния медицинской техники;

3. Срок выполнения работ:

Работы выполнить в течение 30 рабочих дней после подписания договора с предоставлением акта на выполненные работы.

4. Ремонт оборудование на территории исполнителя.

4.  Гарантийный срок: не менее трех месяцев.

5. Список выполняемых работ и их характеристики:

- разборка анализаторов;

-диагностика неисправности;

- чистка, смазка, замена запчастей;

-сборка анализатора;

-техническое обслуживание (ТО);

- проверка работоспособности

6. Вид работ:

| № п/п | Прибор | Замена/работа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57867 | Замена литиевой батарейки |
|  |  | Замена двигателя заборной системы |
|  |  | Замена электрохимического датчика |
|  |  | Замена электронного потенциометра |
|  |  | ТО без получения свидетельства о поверке |
| 2 | 57855 | Замена передней части корпуса |
|  |  | Замена наклейки на передней части корпуса |
|  |  | Замена кнопки на корпусе |
|  |  | Замена гайки на аккумуляторном отсеке |
|  |  | Замена литиевой батарейки |
|  |  | Замена двигателя заборной системы |
|  |  | Замена электрохимического датчика |
|  |  | ТО без получения свидетельства о поверке |
| 3 | 57845 | Замена наклейки на задней части корпуса |
|  |  | Восстановление ПО |
|  |  | Замена микропереключателя |
|  |  | ТО без получения свидетельства о поверке |
| 4 | 57869 | Замена наклейки на задней части корпуса |
|  |  | Восстановление ПО |
|  |  | Замена литиевой батарейки |
|  |  | Замена электрохимического датчика |
|  |  | Замена двигателя заборной системы |
|  |  | ТО без получения свидетельства о поверке |
| 5 | 93745 | Замена гайки на аккумуляторном отсеке |
|  |  | Замена литиевой батарейки |
|  |  | Замена двигателя заборной системы |
|  |  | Замена электрохимического датчика |
|  |  | ТО без получения свидетельства о поверке |
| 6 | 57901 | Замена гайки на аккумуляторном отсеке |
|  |  | Замена передней части корпуса |
|  |  | Замена наклейки на передней части корпуса |
|  |  | Замена кнопки на корпусе |
|  |  | Замена литиевой батарейки |
|  |  | Замена двигателя заборной системы |
|  |  | Замена электрохимического датчика |
|  |  | ТО без получения свидетельства о поверке |
| 7 | 75697 | Замена гайки на аккумуляторном отсеке |
|  |  | Ремонт аккумуляторного отсека |
|  |  | Замена литиевой батарейки |
|  |  | Замена электрохимического датчика |
|  |  | Замена разъема электрохимического датчика |
|  |  | Замена разъема межплатного (М) |
|  |  | Чистка заборной системы |
|  |  | Замена двигателя заборной системы |
|  |  | ТО без получения свидетельства о поверке |

7. Транспортировка оборудования после ремонта до места эксплуатации за счет исполнителя (стоимость доставки входит в стоимость работ).

8. Результаты работ: Оборудование с восстановленной работоспособностью введено в дальнейшую эксплуатацию.